兔出血症病毒探针法qRT-PCR试剂盒
Rabbit Hemorrhagic Disease Virus Probe qRT-PCR Kit

仅
供
科
研
使

用

| 产品及特点 | - 兔出血症病毒（Rabbit Hemorrhagic Disease Virus，RHDV）属于杯状病毒科兔病毒属，为单股正链RNA病毒，基因组全长为7464 nt。RHDV是一种能够引起多种家兔和野兔发生急性、致死性传染病的烈性病毒，其致死率高达90%-100%，所导致的疾病俗称“兔瘟”，给养兔业造成了重大经济损失。因此快速检测兔出血症病毒具有重要的意义。为此，本公司以探针法qRT-PCR技术为基础开发了兔出血症病毒的检测试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品RNA模板。 - 引物和探针经过优化，分析灵敏度高，可以达到100拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据兔出血症病毒RNA高度保守区设计，不会跟其他生物的RNA发生交叉反应。 - 既可用于定性检测，又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。 - 本产品足够50次20 μL体系的探针法qRT-PCR反应。 - 7. 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成分; 规格; 包装. - 探针法qRT-PCR缓冲液; - 500μL; - 0.5mL蓝盖管. - 探针法qRT-PCR酶混合液v2; - 50μL; - 0.5mL红盖管. - 荧光PCR专用模板稀释液; - 1mL; - 1.5mL绿盖管. - 兔出血症病毒qRT-PCR引物-探针干粉; - 50次; - 0.5mL棕色管. - 兔出血症病毒qRT-PCR阳性对照(1E7拷贝/μL); - 50μL; - 0.5mL黄盖管. - 使用手册; - 1份; - 无. - 本产品采用五孔盒包装. - 注 意：引物-探针混合干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入165μL的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。. |
| 使用方法 | - 一、稀释标准曲线样品（以1E1-1E6拷贝/μL这6个10倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。如果需要RNA阳性样品，需要另外订购。 - 1. 记6个离心管，分别为6、5、4、3、2、1。 - 2. 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液，用带芯枪头，下同。 - 3. 在6号管中加入5 μL 1E7拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 4. 换枪头，在5号管中加入5 μL 1E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 5. 换枪头，在4号管中加入5 μL 1E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1E4拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 6. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 - 二、样品DNA的制备 - 7. 如果有N个样品，设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10 μL上步所得4号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。 - 8. 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数样品DNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 - 三、Probe qRT-PCR反应（20μL体系，在样品制备室进行） - 9. 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个RT-PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于RT-PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做1次重复，则标记N+4个RT-PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于RT-PCR阴性对照（用水做模板），1个用于RT-PCR阳性对照（直接用第6步第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。 - 10. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后加）： - 成分; - 样品管 N+2个; - RT-PCR 阴性对照管; - 标准曲线样品管 (1-6管）. - 探针法qRT-PCR缓冲液; - 各10μL; - 10μL; - 各10μL. - 探针法qRT-PCR酶混合液v2; 各1μL; 1μL; 各1μL. 兔出血症病毒qRT-PCR引物-探针混合液; 各3μL; - 3μL; - 各3μL. - N+2个待测RNA样本; - 各6μL; - 不加; - 不加. - 超纯水; - 不加; - 6μL; - 不加. - 第6步所得标准曲线样品稀释液（1-6号）; - 不加; - 不加; - 各6μL. - 盖上盖子后上机，按下面参数进行qRT-PCR： - 过程; - 温度; - 时间. - 逆转录; - 50℃; - 10min. - 预变性; - 95℃; - 10min. - PCR反应 - （40个循环）; - 95℃; - 15sec. - 60℃; - 60sec（采集FAM通道的荧光信号，淬灭基团为NFQ）. - 四、数据处理 - 12. 如果样本制备阳性对照或RT-PCR阳性对照(包括标曲样本)结果为阴性，则整个实验无效，不需要分析数据，需要重新样本制备，重新进行RT-PCR扩增或跟厂家联系。如果样本制备阴性对照或RT-PCR阴性对照结果为阳性，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析数据，需要跟厂家联系。 - 13. 如果阴性对照和阳性对照均正常，则实验有效，可以进入后续分析。 - 14. 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的log值为横轴，以Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值，再推算出其浓度。 - 15. 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照Ct必须没有读数，或者大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct值应该小于40。对待测样品，如果其Ct没有读数、大于或等于40则均为阴性，如果小于40则为阳性。 |
| PCR编号 | TW-E11360 |
| 说明书 | 1份 |
| 自备试剂 | - 样品RNA，超纯水，核酸纯化试剂盒 |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期1年 |

生产企业: 上海通蔚实业有限公司

公司地址：上海市松江区九亭镇研展路158弄15号1603

公司电话：021-54845833

技术支持：15800441009