溶菌酶(LZM)活性检测试剂盒96样说明书

规格 ：微量法 100管/96样                编号 ：TW55489

注意

正式测定前务必取 3 - 5 个预期差异较大的样本做预测定。
测定意义

溶菌酶又叫胞壁质酶或N-乙酰胞壁质聚糖水解酶。能催化某些细菌细胞壁多糖的水解，从而溶解这些细菌的细胞壁，起到杀死细菌的作用。

测定原理

溶菌酶可使一定浓度的浑浊菌液降解，使浊度降低，透光度增加，可通过光度变化来测定溶菌酶活性大小。

自备仪器和用品

酶标仪、96孔板、可调式移液器、水浴锅/恒温培养箱、离心机、蒸馏水。
试剂清单

| 试剂名称 | 规格 | 数目 | 贮藏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 液体30mL | x1 | 4℃ |
| 试剂二 | 粉剂mg | x1 | 4℃,密封 |

样品提取（按照步骤依次操作）

一、组织样本

1、取约0.1g组织，加入1mL生理盐水，进行冰浴匀浆；

2、然后离心10min（12,000rpm 4℃），取上清，置冰上待测。

若增加样本量，可按照组织质量（g）：生理盐水体积(mL)为 1：5~10 的比例进行提取。

二、细胞样本

1、按照细胞数量（104个）：生理盐水体积（mL）为500~1000：1的比例（建议500万细胞加入1mL生理盐水），冰浴超声波破碎细胞（功率300w，超声3秒，间隔7秒，总时间3min）；然后10000g，4℃，离心10min，取上清置于冰上待测。

三、液体样本

1、澄清的液体直接检测，若浑浊则离心后取上清液检测。

- 实验准备

- 1、酶标仪预热30min以上，设定温度25℃，设定波长到450nm。

- 2、试剂二的制备：加入5mL试剂一涡旋振荡，至全部溶解备用。

- 3、所有试剂孵育至室温。
测定操作

- 1、在96孔板中依次操作

| - 试剂名称（μL） | - 测定管 |
| --- | --- |
| - 样本 | - 30 |
| - 试剂二 | - 180 |
| - 混匀，1min于450nm读取吸光值A1，4min时再读取 A2△A=A1-A2 |  |

- 注意

1、加完试剂二反应即开始，若是批量检测，建议加完样本后，用排枪加试剂二，避免加样时间造成测定误差或者分批测定样本。

2、若A1的值小于1或ΔA的值大于0.5，可对样本稀释后再测定。计算结果除以稀释倍数。

- 3、若测定管的△A小于0.005，可增加反应时间(如增至10min，则改变后的T代入计算公式重新计算。
结果计算

(1)按照体积计算：

酶活定义：每毫升液体每分钟在反应体系中使 450nm 处吸光值变化 0.001 为一个酶活单位。

溶菌酶活性(U/mL)=ΔA÷V1÷0.001÷T=11111.1×ΔA

(2)按样本质量计算：

酶活定义：每克组织每分钟在反应体系中使 450nm 处吸光值变化 0.001 为一个酶活单位。

溶菌酶活性(U/g)=ΔA÷(W× V1÷V)÷0.001÷T=11111.1×ΔA÷W

(3)按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟在反应体系中使 450nm 吸光值变化 0.001 为一个酶活单位。

溶菌酶活性(U/mg prot)=ΔA÷(V1×Cpr)÷0.001÷T=11111.1×ΔA÷Cpr

(4)按照细胞数量计算：

酶活定义：每104个细胞每分钟在反应体系中使 450nm 处吸光值变化 0.001 为一个酶活单位。

溶菌酶活性(U/104cell)= ΔA÷(500×V1÷V)÷0.001÷T=22.2×ΔA÷W

V1：样本加样体积，30μL=0.03mL；           W：取样质量，g；

V：提取加入的生理盐水体积，1mL；           Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；

T：反应时间，3min 	                         500：500万，细胞数量

预实验的意义

比色法检测试剂盒预实验非常重要

1、确定该试剂盒是否适合客户的样本检测，以免造成试剂盒和样本的浪费（比如低表达处理的样本）；

2、熟悉生化试剂盒的操作流程，尤其是初次使用生化试剂盒测定；

3、确定样本的处理方法及稀释倍数是否合适；

4、了解实验过程中可能出现的实验现象或问题，以便于及时作出调整；

5、通过3 - 5组预实验，判断试剂盒对于样本的最佳适应稀释浓度范围，指导实验样本稀释比例。